Здесь методика восстановления которой пользуюсь я

Она не претендует на исключительную правильность – из-за нехватки времени

И вполне устраивающих результатов восставления остановился на ней…

Эта информация рассылается (пока) не всем в надежде что кто-либо из повторивших и доработавших устройство поделиться своей методикой.Благодаря ТЕ (Евгений Терзиев) получена инструкция пользователя для КВИНТАЛА 5 версии,для подстёгивания процесса активации квинталовцы используют подачу напряжения (тока?) на ускоряющий электрод…

Мой дивайс надо бы доработать – нужен стрелочный индикатор тока восстановления и контроль тока катодов в режиме измерения.Я контролирую ток активации при помощи осцилла,подключенного параллельно выходу дивайса…

Изначально надо бы разделить применение прибора:

- устранение утечек между катодом и модулятором проявляющиеся в снижении чёткости изображения,я идентифицирую её как “смазанность ” вертикальных линий на НОКИА монитор тесте в CONVERGENCE

эта задача решается наиболее успешно,главное не переборщить – в разных кинескопах разный ресурс газопоглотителя – можно получить хорошую чёткость в центре экрана и плохую по краям из-за ухудшения вакуума…

делаю так в первую очередь включаю накал и ступенями поднимаю его до 9 – 9,5вольт

(это своеобразный регулятор тока активации – при уменьшении напряжения накала он растёт)

для запитывания силового ключа использую разделительный трансформатор с переключаемыми вторичными обмотками (у меня минимально 170 вольт переменки на его выходе,допускаю что можно для этой цели использовать транс 220/110вольт)Можно увеличить сопротивление резистора (у меня он состоит из 4 разобранных, посаженных на стержень и склеенных высокотемпературным герметиком потенциометров ППБ-15Е на 470 Ом.Даже эта конструкция греется 

затем подаю питание сигнальной части и не выключаю его до завершения работы с прибором –просто однажды было так что электролит искрой разрядился через резистор когда включил питание ключа а питание сигнальной забыл – красная пушка приказала долго жить…

проводами с контактами от разъёмов подключаю дивайс к катоду и модулятору

в последнюю очередь включаю питание ключа и нажимаю на кнопку восстановления,секунды на 3, ,контролируя амплитуду осциллом…после 3сек ожидания повторяю в течении 4-6 раз,переключаюсь на следующий катод …

затем отключаю дивайс ,надеваю ПК обратно и контролирую изображение.Где необходимо процедуру повторяю…

- увеличение тока катодов на севших трубах…

здесь ситуация похуже,но и клиент уже не предъявляет завышенных требований к качеству картинки –всяко лучше получить хоть какую-то картинку чем полностью тёмный экран на котором ничего не видно…

из нескольких попыток восстановления 2 оказались (как я считаю) очень успешными 1 –САМСУНГ3Ne,второй –DIGITAL 15”(модель не помню) – картинка после активации и регулировки балансов на 4+ ,без ухудшения чёткости по краям

были ещё 14”, 15”,17” у которых после восстановления чёткость по краям оказалась хуже чем в центре

отдельно надо отметить 15”SAMTRON (делал для Сергея Чиж) тоже был с полностью чёрным экраном,при выкручивании ускоряющего на максимум еле светился.После активации – плохая чёткость в углах,но работать можно,по моей оценке – 3+.Мой коллега просидел за ним неделю.Ещё неделю монитор стоял на стеллаже,включал перед отправкой – картинка стала хуже 

об остальных поднятых от нуля CRT информации не имею – клиенты обратно не приходили…

Успешно восстановленный ДИГИТАЛ месяц проработал без ухудшения изображения и был продан…

Здесь последовательность действиё та же ,что и при устранении утечек только включаю тумблер,установленный параллельно кнопке на полминуты с контролем тока.По снижению амплитуды видно как увеличивается сопротивление катод-модулятор и это позволяет судить об успешности активации.При необходимости понижаю напряжение накала,не позволяя току расти выше 150Ма…

(Тут надо заметить что при таком токе активации плазму не видно даже при выключенном освещении,в первых опытах,когда ток восстановления был большой видел слабое оранжево-синее свечение

но такая большая интенсивность радующих результатов не принесла – экспериментировал на Твкинескопе – который поначалу дал очень хорошую(для ТВ) картинку,но через сутки потух опять)

Этот процесс происходит так же с промежуточным контролем изображения и с повторением на тех катодах ,которые восстановились хуже

Про тянучки разговор отдельный – они устраняются полностью или частично,но бывает результат и хуже чем было,тут закономерности уловить не удалось 

Вот вроде и всё пока,мыльте если появяться мысли по усовершенствованию дивайса или методики

С уважением,Игорь (tibla)